# Micron MNV training — U2 再計算と読者間 ICC（2026-08-07）

## データ対応

| ファイル | 症例 | Analyst列 | 役割 |
| --- | --- | --- | --- |
| mnv_batch_20260726_145327_3c94f5 | 102-001 | Satoru Inoda | トレーニング当日（伊野田） |
| mnv_batch_20260726_152232_644ccd | 102-002 | Inoue Tatsuya | トレーニング当日（井上） |
| mnv_batch_20260731_162922_e4fae1 | 102-001 | Tatsuya Inoue | 割当交換後（井上） |
| mnv_batch_20260730_111201_5d7ec1 | 102-002 | ARIAKE | 割当交換後（伊野田想定・ログイン名ARIAKE） |

マッチ: 同一症例・同一 Visit（Baseline / Week*）。プール n=23（102-001:12、102-002:11）。 size_class: small_3mm 固定で U2 再計算。

出力: - *_U2.csv（各バッチ） - icc_interrater_after_U2_20260807.csv - paired_visits_long_U2_20260807.csv

## プール ICC(2,1)（絶対一致）

| 指標 | n | ICC(2,1) | Pearson | 解釈 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Network Complexity | 23 | 0.975 | 0.977 | 優 |
| Tortuosity | 23 | 0.891 | 0.897 | 良〜優 |
| NV Diameter (CV) | 23 | 0.868 | 0.933 | 良 |
| Fractal Dim | 23 | 0.818 | 0.856 | 良 |
| Vsl Area | 23 | 0.765 | 0.780 | 良 |
| Maturity U2 | 23 | 0.768 | 0.768 | 良 |
| Caliber U2 | 23 | 0.707 | 0.706 | 中〜良 |
| MNV Area | 23 | 0.633 | 0.660 | 中等度 |
| Vsl Density | 23 | 0.632 | 0.715 | 中等度 |
| Dilated vessel % | 23 | 0.520 | 0.514 | 中等度 |
| Maturity（旧） | 23 | 0.452 | 0.503 | 低 |
| Caliber（PCA旧） | 23 | 0.324 | 0.364 | 低 |

### U2 の効果

- Caliber: PCA 0.324 → U2 0.707

- Maturity: 旧 0.452 → U2 0.768

## 症例別の注意（MNV Area）

| 症例 | MNV Area ICC | Caliber U2 ICC |
| --- | --- | --- |
| 102-001（伊野田↔井上） | 0.383 | 0.688 |
| 102-002（井上↔ARIAKE/伊野田） | 0.151 | 0.761 |

ROI（MNV Area）は読者間のばらつきが大きく、特に 102-002 で一致が低い。

## 判断（シングル vs 二重読影）

- 理想・推奨: 二重読影（または主解析＋Area乖離時の合議／再読影）

- 根拠: 主要臨床エンドポイント候補の MNV Area が中等度〜不良。形態スコア（Complexity / Tortuosity / Fractal / Caliber U2）は比較的良好だが、Area 不一致をシングル解析だけで固定するのは論文化・試験運用上リスクが高い。

- Caliber は U2（standardized）を正式値とし、旧 PCA Caliber は参考扱い。

- 本 ICC はトレーニング用 2 症例・Visit ペアの探索的確認であり、確定バリデーションではない。stack registration 改修後の再解析で再評価が望ましい。

## stack reg

クラウド側でアップグレード中。改修後に追加／再配布画像があり得る → その際は再解析・ICC 再確認の余地あり。